ZX79JD型兆欧表接地表标准电阻器技术指标

一、概述

ZX79JD型兆欧表接地表标准电阻器（下称电阻器）是专为贯彻中华人民共和国国家计量检定规程《JJG622－97绝缘电阻表（兆欧表）》和《JJG366－2004接地电阻表》，用来检定兆欧表和接地电阻表而设计的旋转式标准电阻器，并依据中华人民共和国行业标准JB/T8225－99《试验室直流电阻器》所规定的有关技术要求制造，它具有超高阻的电阻值，阻值调节范围宽，体积小，造型美观，使用方便等优点。

二、用途

1、检定额定电压为5000V或低于5000V的各类绝缘电阻表。

2、供各类绝缘电阻表生产或修理中刻划标度盘。

3、适用于绝缘高阻计的校对或检定。

4、检定各类型号的接地电阻表。

5、作高、中、低阻值标准电阻箱使用。

三、主要技术指标

（一）兆欧表标准电阻器

1、检定兆欧表的标准电阻器，由九个十进盘组成，即：

11×104 MΩ＋10×（103＋102＋10＋1＋0.1＋0.01＋0.001＋0.0001）MΩ

电阻值调节范围为0～121111.1110MΩ，步进值为100Ω。

2、各十进盘的等级指数和使用电压或电流（即参考电压或电流）见表1

3、残余电阻值＜0.1Ω，变差＜0.01Ω。

4、环境的参考条件为温度23   ℃，相对湿度40％～60％。

5、环境的标称使用范围为温度23±5℃，相对湿度25％～75％。

6、线路对外壳的绝缘电阻＞1×1012Ω。

7、线路对外壳的绝缘强度能承受50Hz正弦波交流电压8KV，历时1分钟不击穿。

（二）接地电阻表标准电阻器

1、模拟接地电阻主要技术指标见表2

2、模拟辅助接地电阻主要技术指标见表3

3、当装置接入电阻小于1Ω时，残余电感小于5μH。

4、环境的参考条件为温度20±5℃，相对湿度40％~60%

5、环境标称使用范围为温度20±15℃, 相对湿度25％～75％。

6、线路对外壳的绝缘电阻＞1×109Ω。

7、线路对外壳的绝缘强度能承受50Hz正弦波交流电压2000V，历时1分钟不击穿。

（三）其它

1、本电阻器外形尺寸：602×323×210mm。

2、重量：＜15kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！